Приложение 2

к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| N лота | Наименование товара | Ед. измерения | Характеристика | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотометр | штука | Многогранность полный качественный и количественный ИФА - анализ • все основные методы аппроксимации («от точки - к точке», линейная и нелинейная регрессия, полиномиальное и logit- приближение, четырех- и пяти- параметрическая регрессия) • всесторонняя функция Контроля Качества ("от планшета-к-планшету" для выявления отклонений от стандартов и контролей, отображаемых на графиках Levy-Jennings) • возможность импорта и экспорта данных (Excel, ASCII, ASTM) • обработка кинетических измерений (наклон кривой, ферментативная кинетика и т.д.) ** Удобный доступ пользовательский интерфейс с подсказками осуществляет пошаговое руководство, облегчая использование программного обеспечения • ПО на русском языке • ДЕМО - файлы для ознакомления с качественным и количественным вариантами ИФА - анализа, а также обучения пользователей работе с программой • 8 каналов для обеспечения быстроты измерений • долговечный полупроводниковый светодиод в качестве источника света, не требующий обслуживания • высокая воспроизводимость • исключительная надежность измерений, подтвержденная тестированием качества измерений СЧОЗ • методы измерения по конечной точке, кинетические изменения и др. • функция шейкирования с возможностью варьирования времени и скорости шейкирования • программное обеспечение для всестороннего и валидированного анализа данных Создан с использованием новейших технологий: традиционная галогеновая лампа заменена на светодиод в качестве источника света, обеспечивая тем самым долговечность, низкое энергопотребление и компактные размеры. Светодиоды, как правило, служат до 10 раз дольше, чем галогеновые лампы, обладая такой же эффективностью, но при этом не требуя частой замены и времени для прогревания. Инновационная, современная разработка обеспечивает беспрецедентную компактность, вылившуюся в размеры прибора, равные по площади приблизительно четырем микропланшетам. Может легко вписаться в любую лабораторию, экономя ценное рабочее пространство лаборатории. Общая информация. Габариты; Ширина: 34,7 cм Толщина: 18,9 cм Высота: 13,4 cм. Вес; 2,6 кг (включая блок питания). Температура окружающего воздуха; Рабочая: 15 °C - 35 °C (59 °F - 95 °F) При хранении: -30 °C…60 °C (-22 °F - 140 °F). Относительная влажность; 20 % - 80 % (без конденсации при рабочей температуре). Питание; Основной прибор с адаптером переменного тока: 100-240 В перем., 50/60 Гц, макс. 1,2 A (обнаружение, категория перегрузки по напряжению II). Потребление; Резервный режим: около 12 ВА Рабочий режим: макс. 30 ВА. Микропланшеты; Все микропланшеты с 96 лунками и прозрачным дном (плоские, C-, U-, и V-образные; включая стрипы), соответствующие следующим стандартам: ANSI/SBS 1-2004; ANSI/SBS 2-2004; ANSI/SBS 3-2004; ANSI/SBS 4-2004. Спецификация измерения. Время измерения; Одноволновое: < 15 сек Двухволновое: < 20 сек. Установленные фильтры; 405, 450, 492, 550 и 620 нм. Разрешение; 0,0001 OП. Точность: 450, 492 нм; 0,000 - 2,000 OП: ≤ (1,0 % + 0,010 OП)* 2,000 - 3,000 OП: ≤ (1,5 % + 0,010 OП)*. Воспроизводимость: 450, 492 нм; 0,000 - 2,000 OП: ≤ (0.5 % + 0,005 OП)* 2,000 - 3,000 OП: ≤ (1.0 % + 0,005 OП)*. Линейность: 450, 492 нм; 0,000 - 2,000 OП: ≤ 1 % 2,000 - 3,000 OП: ≤ 1,5 %. Точность длины волны фильтра; Центральная длина волны ± 2 нм. Диапазон фильтра; При 50 % передаче: 10 ± 2 нм. Источник света; СИД. Интерфейс; USB 1.1 / 2.0. Компьютер и программное обеспечение. Память; Минимум: 512 Мб Рекомендованная: 1024 Мб. CPU (процессор); Минимум: Pentium III или Atom Рекомендованный: Pentium IV. Разрешение; Минимум: 1024 x 600 Рекомендованное: 1280 x 1024. USB порты; Минимум: 1 (USB 2.0 или выше) Рекомендованные: 2 (USB 2.0 или выше). Операционная система; Windows™ 7. Принтер; Любой принтер, совместимый с Windows™ 7. | 5 000 000 |
| 2 | Автоматический гематологический анализатор | штука | - Полностью автоматический анализатор - Возможность определения 20 параметров формулы крови: WBC, RBC, НGВ, НСТ, MCV, МСН, МСНС, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, LYM %, LYM #, NEUT %, NEUT #, MXD %, MXD #, P-LCR, PCT - Диапазон отображаемых значений, не менее: WBC – 0,0-299,9 x 103/мкл; RBC – 0,00-19,99 x 106/мкл; HGB – 0-25,0 г/дл; PLT 0 - 1999 x 103/мкл. - Диапазон анализируемых значений, не менее: WBC – 1,0-99,9 x 103/мкл; RBC – 0,3-7,0 x 106/мкл; HGB – 0,1-25,0 г/дл; HCT – 10,0-60,0%; PLT 10,0 – 999 x 103/мкл. - Точность при анализе цельной крови, не ниже (CV): WBC 3,5% или менее; RBC 2,0% или менее; HGB 1,5% или менее; HCT 2,0% или менее; MCV 2,0% или менее; MCH 2,0% или менее; MCHC 2,0% или менее; PLT 6,0% или менее; LYM% 15,0% или менее; MXD% 30,0% или менее; NEUT% 15,0% или менее; LYM# 15,0% или менее; MXD# 30,0% или менее; NEUT# 15,0% или менее; RDW-CV 4,0% или менее; RDW-SD 4,0% или менее; PDW 12,0% или менее; MPV 5,0% или менее; P-LCR 20,0% или менее; PCT 9,0% или менее. - Точность при анализе предварительно разведенной крови, не ниже (СV): WBC - 6,0% или менее; RBC - 3,0% или менее; HGB 2,5% или менее; HCT 3,0% или менее; MCV 3,0% или менее; MCH 3,0% или менее; MCHC 3,0% или менее; PLT 9,0% или менее; LYM% 25,0% или менее; MXD% 45,0% или менее; NEUT% 25,0% или менее; LYM# 25,0% или менее; MXD# 45,0% или менее; NEUT# 25,0% или менее; RDW-CV 6,0% или менее; RDW-SD 6,0% или менее; PDW 18,0% или менее; MPV 7,5% или менее; P-LCR 30,0% или менее; PCT 13,5% или менее. - Гарантированный забор точно заданного объема образца крови. - Высокая надежность результатов по всем параметрам в случаях с экстремально высокими уровнями патологических отклонений в анализируемой крови. - Использование только 2 базовых реагентов. - Определение лейкоцитов и гемоглобина должно происходить в одном канале прибора с использованием двух разных камер. - База данных прибора должна хранить не менее 40 000 полных (по всем параметрам) результатов анализов c гистограммами. - Возможность распечатки результатов по 20 параметрам формулы крови и дополнительно 3-х гистограмм (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) по каждому образцу крови. - Флагирование всех результатов, имеющие отклонения от нормального уровня. - Не менее 2 встроенных систем контроля качества результатов. - Контроль качества 60 графиков 6 файлов - Возможность проведения внешнего контроля качества по международной системе IQAS, наличие встроенной системы контроля качества, позволяющей проводить контроль качества в онлайн режиме, наличие LAN-порта. - Интерфейс: RS-232C, 2x Ethernet (RJ45), Bar code port, Parallel port, Serial port. - Объем образца - не более 50 мкл венозной и 20 мкл капиллярной крови. - Наличие автоматической системы самоконтроля, промывки, очистки и отключения анализатора. - Использование нетоксичных реагентов, не содержащих цианидов. - Производительность – не менее 60 образцов в час - Обозначение образца - 15 знаков. - Цветной, сенсорный LCD Дисплей. - Русифицированное меню. - Наличие встроенного теплового принтера. - Возможность подключения параллельного принтера для распечатки графических и цифровых результатов анализа, устройства для чтения штрихового кода, центрального компьютера клиники. - Наличие ручного устройства для чтения штрихового кода. - Возможность подключение к лабораторной информационной сети - Электропитание – переменный ток, напряжение 120/230/240 В ±10%, частота - 50/60 Гц - Потребляемая мощность – не более 200 ВА - Размеры – не более 420 (Ш) X 480 (В) X 355 (Г) мм - Вес, не более - 30 кг - В комплект анализатора должны входить реагенты не менее, чем на 1 000 тестов | 7 600 000 |
| 3 | Дозатор | штука | Дозатор 8-канальный (50-300 мкл) | 240 000 |

Главный врач                                                                            Сыздыкова А.К.