Приложение 2

к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| N лота | Наименование товара | Ед. измерения | Характеристика | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс микробиологической безопасности | штука | Бокс микробиологической безопасности предназначен для защиты оператора, окружающей среды при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем. Защищает продукт от контаминации. Бокс применяется для оснащения отдельных рабочих мест в медицинских учреждениях с высокими требованиями к чистоте воздуха (вирусологические и бактериологические лаборатории, работающие с микроорганизмами III-IV групп патогенности согласно СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.3118-13 производства готовых стерильных лекарственных средств и др.). Вертикальный нисходящий однонаправленный поток воздуха. Отсутствие риска контаминации из пленума. Технические характеристики: Габаритные размеры бокса с подставкой (ШхГхВ) не более, 1200х770х2150 мм Габариты рабочей камеры (ШхГхВ) не более, 1105х610х750мм Количество фильтров для удаления воздуха из бокса 1 Количество фильтров на входе в рабочую камеру 1 Бокс соответствует требованиям класса чистоты воздуха в рабочей камере А по 5ИСО Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм, % 99,9995 Класс установленных НЕРА-фильтров Н14 Класс бокса (согласно, ГОСТ Р ЕН 12469-2010,NSF/ ANSI 49-2009) II Тип бокса согласно NSF/ANSI 49-2009 А2 Степень рециркуляции воздуха в боксе не более, % 70 Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере, м/с: не более 0,35 Расчетная скорость воздушного потока в окне оператора, м/с не более: 0,47 Отклонение скорости воздушного потока в рабочей камере от средней в каждой из установленных точек, не более 20% Звуковая и визуальная сигнализация, срабатывающая при нарушении воздушного баланса в рабочей камере в соответствии EN-12469) (при перекрытии передней перфорации, неправильном положении стекла) Подставка для рук оператора. Электропитание: Бокс работает от сети переменного тока частотой, Гц не более 50 номинальным напряжением не более, В 220+10% Суммарная максимально допустимая нагрузка на блоки розеток не более, Вт 1000 Производительность по чистому воздуху, Подаваемому в рабочую камеру бокса не более, м³/час 795 Бактерицидная лампа мощностью не более, Вт 30 Лампа освещения рабочей камеры мощностью не более, Вт 39 Уровень звуковой мощности, не более (дБа) 55 Освещение рабочей поверхности, Лк, не менее 1000 Масса бокса в сборе с подставкой(Нетто), кг, не более 235 | 1 |

Главный врач                                                                            Сыздыкова А.К.