### 14.07.2020 г.

### Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений №12

КГП на ПХВ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", г.Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1 объявляет о проведении закупа товара способом запроса ценовых предложений:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол**  **-во** | **Цена за ед., тенге** | **Сумма, тенге** |
| **1** | **Облучатель-рециркулятор**  **настенный со счетчиком** | Настенный облучатель – рециркулятор в металлическом корпусе. Режим работы: постоянно в присутствии людей до 24 часов в сутки 7 дней в неделю. Обязательно возможность использования облучателя - рециркулятора для помещений первой категории: операционные, палаты противотуберкулезных помещений, палаты для недоношенных детей, стерильные зоны ЦСО, ожоговые и т.д. Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем для 1,2,3 категории, который достигается за 1 один час и составляет от 20 до 50 м3, соответственно: 1 категория (99,9%) не менее 20 м3/час, 2 категория (99%) не менее 30 м3/час, 3 категория (95%) не менее 50 м3/час по S. Aureus. Источник излучения: 1 уф - лампа x 15Вт. Характеристики уф – лампы: LTC15T8, содержание ртути не более 4 мг, ртуть в виде шарика амальгама, ресурс – 9000 часов без спада бактерицидного потока, бактерицидный поток не менее 4,8 Вт. Уровень шума не более 40 дБ. Защита от УФ-излучения: V – образная зачерненная жалюзийная решетка. Двухцветный светодиодный индикатор «РЕСУРС» фиксирующий суммарное время наработки бактерицидных ламп с дискретностью 1 секунда: зеленый цвет – ресурс ламп не выработан, красный цвет – лампы выработали ресурс. Система «РЕСУРС» оповещает с помощью звукового сигнала через каждые 500 часов, о необходимости произвести своевременную очистку ламп, через 9000 часов оповещает о необходимости замены лампы. Элементы передачи информации по ИК – каналу: окно передатчика и окно приемника, совместимые с пультом. Наличие системы дроссель + стартер (только не ЭПРА, где идёт подключение «напрямую») защищает от выхода из строя аппарата при перепадах напряжения, увеличивает срок эксплуатации, исключает капитальный ремонт. Наличие запасных частей: стартер – не менее 1 шт, вставка плавкая – не менее 2 шт. Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой установки – не менее 1 шт. Совместимость с передвижной платформой. Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев. Наличие сервис центра в г. Петропавловске с указанием адреса в тех. паспорте. Все показатели должны подтверждаться техническим паспортом на казахском и русском языке. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РК на товар и разрешительного документа (лицензия/талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Соответствие номера ТУ, указанного в регистрационном удостоверении МЗ РК, и номера ТУ в техническом паспорте на облучатель - рециркулятор. | штука | 5 | 106 000,00 | 530 000,00 |

**Срок поставки товара по лоту №1:** в течении 30 календарных дней с даты вступления в силу договора закупа. Место поставки: СКО, город Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1, склад Заказчика.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. К закупу способом запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 13 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» (Далее Правила).

Конверт содержит ценовое предложение по форме согласно Приложения 1 к приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20 (Далее Приказ), разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) Правил.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса (настоящего объявления) и [типового договора закупа](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z113), согласно Приложение 9 к Приказу Окончательный срок представления ценовых предложений до 10 часов 00 минут 21 июля 2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 00 минут местного времени 21 июля 2020 года по следующему адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1, кабинет бухгалтерии.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7152) 50-46-79.

Главный врач Сыздыкова А.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Исп. Дмитриченко Е.М.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*