Приложение 2

к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| N п/п | Наименование товара | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система in vitro диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5 микропланшет на 96 тестов, 480 определений ). | Тест-система in vitro диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5 микро планшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Минимальная определяемая концентрация p-24 антигена не хуже 4,2 пг/мл. Специфичность на донорском контингенте не ниже 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Суммарное время инкубации не более 2ч. Коньюгат-1 должен быть готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Срок годности приготовленных реагентов: при наличии коньюгата-2 срок годности при температуре 2-8°С не менее 4-х недель; приготовленного раствора субстрата при комнатной температуре 18 – 30° C не менее 6 часов. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. Наличие регистрации в Республике Казахстан. СРОК поставки с мая 2020 по октябрь 2020 | набор | 40 |
| 2 | Тест-система для выявления антител к вирусу гепатита «С» в сыворотках и плазме крови человека (не объединенных в пулы) в количестве 1 набор на 480 определений | Тест-система для выявления антител к вирусу гепатита «С» в сыворотках и плазме крови человека (не объединенных в пулы). Тест-система адаптирована к СККК. Микролунка теста должна быть покрыта высокоочищенными антигенами, соответствующими зонам core, NS3, NS4, NS5 вируса гепатита С. Чувствительность теста -100%, специфичность не менее 99%. В анализе anti-HCV (version 4.0) разбавленный образец инкубируется в микролунках, покрытых антигенами высокой очистки и сщдержащих в последовательности ядро, NS3, NS4 и NS5 HCV. Во время первого цикла инкубации любые антитела к HCV в образце связываются с иммобилизированными антигенами. После промывки для удаления несвязывающего материала связавшиеся антитела к HCV инкубируются с коньюгатом моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой. Во время второго цикла инкубации коньюгат связывается с антителами, иммобилизованными во время первого цикла инкубации. После удаления несвязанного коньюгата связанный фермент выявляется с помощью добавления раствора, содержащего 3,3’,5,5’-тетраметилбензидин (ТМБ) и пероксида водорода. Лунки, содержащие образцы, положительные на анти-HCV, окрашиваются в фиолетовый цвет. Ферментативная реакция останавливается добавлением серной кислоты, дающей оранжевое окрашивание, интенсивность которого измеряется фотометрически. Количество связанного коньюгата, и следовательно, интенсивность цвета в лунках прямо пропорциональны концентрации антител в образце. Лунки, сенсибилизированные антигеном, 5 плашек (480 опр) каждая состоящая из 96 микролунок, сенсибилизированных очищенными антигенами HCV. 2. Разбавитель образца – 1 фл, 20 мл (96 опр), 100 мл(480 опр). 3. Негативный контроль – 1 фл, 0,8 мл. 4. Позитивный контроль Anti-HCV – 1 фл, 0,6 мл. 5. Разбавитель коньюгата – 1 фл (96 опр), и 3 фл (480 опр), 20мл 6. Коньюгат – 1 фл (96 опр), и 3 фл (480 опр), сод. Зхамороженнные и высушенные моноклональные антитела. 7. Разбавитель субстрата – 1 фл, 35 мл. 8. Концентрат субстрата – 1 фл, 35 мл. 9. Промывочная жидкость – 1 фл (96 опр), и 2 фл (480 опр), 125 мл.Срок поставки май 2020 г. | набор | 1 |
| 3 | Набор предназначен для иммуно¬ферментного выявления суммарных антител к ВИЧ-1, 2 группы О и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке (плазме) крови человека. | Набор предназначен для иммуно¬ферментного выявления суммарных антител к ВИЧ-1, 2 в сыворотке (плазме) крови человека. Набор рассчитан на проведение 480 анализов, включая контроли (по 3 лунки в каждой постановке) в ручном режиме или с исполь¬зованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа. Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1, набор диагностический, (480 тестов). - Формат теста – не менее 480 определений (96х5, планшет полистироловый разборный до стрипов и до лунок) - Одностадийный формат теста (одновременная инкубация образцов с растворами конъюгатов без стадии промывки). - Один цикл промывок планшета в ходе постановки анализа - Общее количество промывок планшета не более 4 - Инкубация с ТМБ-субстратным раствором при комнатной температуре - Объем внесения стоп-реагента в лунку рабочего планшета не менее 150 мкл - Коэффициент для расчета ОП критического 0,25 - Количество анализируемого образца: не более 70мкл - Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа - Чувствительность 100% - Специфичность на случайной выборке доноров (не менее 5000 доноров) - выше 99,9% - Чувствительность набора при определении антигена (p24) ВИЧ-1 – 10пг/мл - Длительность анализа не более 85 мин. - Внутрисерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 8% - Межсерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 10% - Стабильность приготовленного рабочего промывочного раствора не менее 28 дней при хранении при температуре от +2С до +8С, при температуре от +18С до +25С не менее 14 суток. - Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-1 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 30 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов. - Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-2 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 14 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов. - Стабильность приготовленного рабочего раствора субстратной смеси при температуре от +18С до +25С не менее 10 часов. - Дополнительные принадлежности входящие в состав набора: - крышки к полистироловым 96-луночным планшетам не менее 5 штук - плёнки защитные для ИФА-планшетов не менее 10 штук - наконечники одноразовые не менее 80 штук - ванночки пластиковые для жидких реагентов не менее 10 штук - пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock не менее 3 штук - Доставка с соблюдением «Холодовой цепи» - Наличие регистрационного удостоверения РК - Наличие сертификата CE - Наличие утвержденной инструкции по применению Срок годности: 12 месяцев; и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 є С. Допускается транспортировка при температуре до 25 є С не более 10 суток. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 24 мес. Срок поставки с мая по 20 декабря 2020 г. | набор | 50 |