### Объявление о проведении закупа товаров способом

### проведения тендера 23.04.2020 г.

КГП на ПХВ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", г.Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная, 6/1 объявляет о проведении закупа товаров способом тендера:

Лот № 1 Тест-система in vitro диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5 микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Минимальная определяемая концентрация p-24 антигена не хуже 4,2 пг/мл. Специфичность на донорском контингенте не ниже 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Суммарное время инкубации не более 2ч. Коньюгат-1 должен быть готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Срок годности приготовленных реагентов: при наличии коньюгата-2 срок годности при температуре 2-8°С не менее 4-х недель; приготовленного раствора субстрата при комнатной температуре 18 – 30° C не менее 6 часов.  Объявленное количество  - 40 наборов.

Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. Наличие регистрации в Республике Казахстан.

Место поставки СКО, город Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная, 6/1, выделенная сумма – 6 402 000 тенге.

Лот № 2 Тест-система для выявления антител к вирусу гепатита «С» в сыворотках и плазме  крови человека (не объединенных в пулы) в количестве 1 набор на 480 определений, место поставки СКО, город Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная, 6/1, выделенная сумма – 680 000 -00 тенге.

Лот №3

Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1, набор диагностический, (480 тестов).

- Формат теста – не менее 480 определений (96х5, планшет полистироловый  разборный до стрипов и до лунок)

- Одностадийный формат теста (одновременная инкубация образцов с растворами конъюгатов без стадии промывки).

- Один цикл промывок планшета в ходе постановки анализа

- Общее количество промывок планшета не более 4

- Инкубация с ТМБ-субстратным раствором при комнатной температуре

- Объем внесения стоп-реагента в лунку рабочего планшета не менее 150 мкл

- Коэффициент для расчета ОП критического 0,25

- Количество анализируемого образца: не более 70мкл

- Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа

- Чувствительность 100%

- Специфичность на случайной выборке доноров (не менее 5000 доноров) - выше 99,9%

- Чувствительность набора при определении антигена (p24) ВИЧ-1 – 10пг/мл

- Возможность проведения 480 (пять разборных планшетов) определений, включая контрольные, предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу и по одной лунки) использования набора или для одновременной постановки 480 (96х5) определений на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа.

- Длительность анализа не более 85 мин.

- Учет результатов при 450/620-680 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны – 450 нм.

- Внутрисерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 8%

- Межсерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 10%

- Стабильность приготовленного рабочего промывочного раствора не менее 28 дней при хранении при температуре от +2С до +8С, при температуре от +18С до +25С не менее 14 суток.

- Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-1 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С -  не менее 30 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов.

- Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-2 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С -  не менее 14 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов.

- Стабильность приготовленного рабочего раствора субстратной смеси при температуре от +18С до +25С не менее 10 часов.

- Срок годности  тест-системы не менее 24 месяцев.

- Транспортирование наборов должно производится при температуре от +2С до +8С.

при температуре от 9 до 25С не менее 10 суток

при температуре от 26 до 30С не менее 5 суток

- Дополнительные принадлежности входящие в состав набора:

- крышки к полистироловым 96-луночным планшетам не менее 5 штук

- плёнки защитные для ИФА-планшетов не менее 10 штук

- наконечники одноразовые не менее 80 штук

- ванночки пластиковые для жидких реагентов не менее 10 штук

- пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock не менее 3 штук

- Наличие склада для хранения тест-наборов

- Наличие товара не менее 50 наборов и возможность тест - наборы  оставлять на ответственном хранении до востребования

- Доставка с соблюдением «Холодовой цепи»

- Наличие регистрационного удостоверения РК

- Наличие сертификата CE

- Наличие утвержденной инструкции по применению

93 100 цена за 1 набор (по 480 тестов). Объявленное количество 50 наборов.

4 655 000 – 00тенге.

Поставка товара по лотам № 1,2,3 осуществляется в сроки согласно тендерной документации до склада Заказчика.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в гл. 3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 11ч. 00 мин "14" мая  2020 г. включительно по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1,  либо на веб-сайте: www.ocspid.sko.kz.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 11 часов 00 минут 14 мая  2020 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11 часов 02 минут местного времени 14 мая 2020 года по следующему адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 2-ая Кирпичная,6/1,  каб. бухгалтерии.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:                         8 (7152) 50-46-79, 8771 -106 -17  17