## Лист2
Перечень закупаемых товаров | [9 empty] | Приложение 1
№ п/п | Наименование заказчика | Наименование товара | Един изм. | Кол-во | Стоимость тыс. тенге |  | Количество | Срок поставки | Место поставки | Размер авансового платежа, % | Сумма,выделенная на закуп (тенге)
[5 empty] | един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Лот №1 | ГУ "Северо-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" | Тест-полосы для определения АСТ на автоматический анализатор Reflotron | упаковка |  |  |  | 35 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 982310 | Тест-полосы для определения АСТ на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов на 1кв.см: α-кетоглутарат 18мкг, аланинсульфиновая кислота 1.1мг, ПОД > 50Ед, пируватоксидаза > 4.2Ед, К2НРО4 х 3H2O 160мг, индикатор 21мкг, буфер.
Лот №2 |  | Тест-полосы для определения АЛТ на автоматический анализатор Reflotron | упаковка |  |  |  | 35 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 982310 |  |  | Диапазон измерений: 5.00 – около 1500Ед/л (37°C)
Лот №3 |  | Тест-полосы для определения глюкозы на автоматический анализатор Reflotron | упаковка |  |  |  | 35 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 736715 |  |  | 3.25 – около 975Ед/л (30°C)
Лот №4 |  | Тест-полосы для определения креатинина на автоматический анализатор Reflotron | упаковка |  |  |  | 35 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 982310 |  |  | 2.25 – около 675Ед/л (25°C) Исследуемый материал:Свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2-3 минут. Только гепарин (предпочтительно гепаринат лития) может быть использован в качестве антикоагулянта. Не используйте другие антикоагулянты или добавки.
Лот №5 |  | Тест-полосы для определения холестерина на автоматический анализатор Reflotron | упаковка |  |  |  | 35 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 982310 |  |  | Гепаринизированная кровь из закрытого контейнера должна быть использована в течение 1часа. Супернатант плазмы может быть использован после осаждения клеточных компонентов.
Лот №6 |  | Тест-полосы для определения билирубина на автоматический анализатор Reflotron | упаковка |  |  |  | 35 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 834925 |  |  | Хранить образцы крови в гепаринизированных капиллярах можно не более 30мин. Подробно прочитайте инструкцию к капиллярам.
Лот №7 |  | Тест-полосы для определения мочевины на автоматический анализатор Reflotron | упаковка |  |  |  | 70 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 982310 |  |  | Сыворотка и гепаринизированная плазма может храниться в закрытой таре 8 часов при +20°C - +25°C или 3 дня при +2°C - +8°C.
Лот №8 |  | Тест-полосы для определения амилазы на автоматический анализатор Reflotron | упаковка |  |  |  | 5 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 87840
Лот №9 |  | Тест-полосы для определения МНО (протромбинового времени) | упаковка |  |  |  | 2 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 139292 | Тест-полосы для определения АЛТ на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов на 1кв.см: α-кетоглутарат 18мкг, аланин 320мкг, ПОД > 50 Ед, пируватоксидаза > 4.2Ед, К2НРO4 х 3Н2О 160мкг, индикатор 21мкг, буфер Диапазон измерения: 5.00 – около 2000Ед/л (37°C)
Лот №10 |  | Реагент, используемый для лизирования RBC для точного подсчета WBC | набор |  |  |  | 2 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 188950 |  |  | 3.25 – около 1520Ед/л (30°C)
Лот №11 |  | Сильнощелочной очиститель для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон |  |  |  | 3 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 96873 |  |  | 2.25 – около 1060Ед/л (25°C)
Лот №12 |  | Разбавитель для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | упаковка |  |  |  | 5 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 165480 |  |  | Исследуемый материал: Свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2-3 минут. Только гепарин ( предпочтительно гепаринат лития) может быть использован в качестве антикоагулянта. Не используйте другие антикоагулянты или добавки. Гепаринизированная кровь из закрытого контейнера должна быть использована в течение 1 часа. Супернатант плазмы может быть использован после осаждения клеточных компонентов. Хранить пробу крови в гепаринизированных капиллярах можно не более 30 мин. Подробно прочитайте инструкцию к наборам. Сыворотка и гепаринизированная плазма может храниться в закрытой таре 8 часов при +20°C - +25°C или 3 дня при +2°C - +8°C.
Лот №13 |  | Бумага для термопринтера, 110 мм 110S +5 +30 | штука |  |  |  | 10 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 98770 | Тест-полосы для определения глюкозы на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест -полоска содержит следующие количества реагентов на 1кв.см: ГОД > 4,9 Ед; ПОД > 4,9 Ед, ТMB 110 мг, буфер.
Лот №14 |  | Контрольная кровь (норма) для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон |  |  |  | 4 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 41320 |  |  | Диапазон измерения
Лот №15 |  | Контрольная кровь (высокий уровень) для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон |  |  |  | 4 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 41320 |  |  | 10,0 - 600 мг/дп ( 0,56 - 33,3 ммоль/л) Исследуемый материал: Свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2-3 минут.Гепаринизированная кровь или кровь с ЭДТА должны быть использованы в течение 10 мин.
Лот №16 |  | Контрольная кровь (низкий уровень) для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон |  |  |  | 4 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 41320 | Тест-полосы для определения креатинина на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Рефлотрон® Креатинин позволяет количественно оценить креатинин в цельной крови, сыворотке, плазме или предварительно разведенной моче. Тест-полоска содержит следующие количества реагентов: Креатининаза > 1.1 ед; креатиназа > 2.9 ед; саркозиноксидаза > 0.28 ед; пероксидаза > 1.8; каталаза > 0.25 ед; аскорбат оксидаза > 0.2 ед; 2-гидразоно-2-3-дигидро-3-метил-6-сульфобензотиазол 20 мкг; метил-фосфонометил анилин 70 мкг; буфер.
Лот №17 |  | Контрольная полоска (CHECK) | упаковка |  |  |  | 1 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 10848 |  |  | Диапазон измерения: 0,50 - 10,0 мг/дл (44,2-884 микромоль/л) Более высокие значения обозначаются символом ">". Свежая капиллярная или венозная кровь должна использоваться в течение 2-3 минут. Исследуемый материал:Гепаринизированная кровь хранится в закрытых контейнерах и должна быть использована в течение 8 часов.
Лот №18 |  | Контрольный набор на 25 тестов для цитометра закрытого типа | набор |  |  |  | 1 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 340225
Лот №19 |  | Проточная жидкость для цитометра закрытого типа | упаковка |  |  |  | 6 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 180228 | Тест-полосы для определения холестерина на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов на 1 кв.см : холестеринэстераза > 1,2 Ед, холестериноксидаза > 0,1 Ед, ПОД > 1,1 Ед, индикатор ТMB 60 мкг, буфер.
Лот №20 |  | Диагностический набор реагентов для определения CD3+, CD4+ CD8+ клеток для цитометра закрытого типа | набор |  |  |  | 17 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 8706312 |  |  | Дипазон измерений: 100 - 500 мг/дл (2,59 - 12,9 ммоль/л) Свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2 – 3 минут.
Лот №21 |  | Промывающий раствор для цитометра закрытого типа | набор |  |  |  | 1 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 30038 |  |  | Исследуемый материал: Гепаринизированная кровь или кровь с ЭДТА может храниться в закрытой пробирке в течение 8 час.
Лот №22 |  | Очищающий раствор для цитометра закрытого типа | штука |  |  |  | 1 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 26375
Лот №23 |  | Комбур Тест-полоски предназначены для визуального и приборного анализа мочи по 10 параметрам | штука |  |  |  | 10 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 207890 | Тест-полосы для определения билирубина на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Билирубин позволяет определить количество билирубина, как прямого, так и непрямого, в сыворотке крови, цельной крови и плазме.Тест-полоска содержит следующие количества реагентов: дифиллин 0.84мг; индикатор 10.4мкг; буфер.
Лот №24 |  | Калибровочные полоски Control- Test M | упаковка |  |  |  | 2 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 39250 |  |  | Диапазон измерения: 0.5 – 12мг/дл (8.5 – 204 мкмоль/л )
Лот №25 |  | Антиген кардиолипиновый | упаковка |  |  |  | 6 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 88200
Лот №26 |  | Картридж для матричного принтера | штука |  |  |  | 2 | аперель- декабрь 2018 г., по заявке Заказчика. | г.Петропавловск, ул.Имени Т.М.-Рахимова,27 | 0 | 6140 | Тест-полосы для определения мочевины на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов на 1 кв см: уреаза>5.3 Ед; индикатор 34 мкг, буфер. Диапазон измерения 20.0-300 мг/дл (3.33-50.0 ммоль/л)Исследуемый материал Свежая капиллярная или всенозная кровь, гепаринизированная или кровь с ЭДТА, сыворотка и гепаринизированная или обработанная ЭДТА плазма 15 str
[11 empty] | 17013721 | Тест-полосы для определения амилазы на автоматический анализатор Reflotron | упаковка | Тест-полоска содержит следующие количества реагентов: индолил-аД-мальтогептаозид 81 мкг; α-глюкозидаза 3.1 ед; 2-метокси-4-морфолинофенил диазоний тетрахлороцинкат 6.8 мкг; моноклональные антитела 2.52 мкг; буфер.
| Главный врач |  | Сыздыкова А.К. | [10 empty] | Исследуемый материал: свежая капиллярная или венозная кровь должны быть использованы в течение 2-3 минут.
[12 empty] | Тест-полосы для определения МНО (протромбинового времени) | упаковка | Тест-полосы предназначены для определения МНО (протромбинового времени).Диапазоны измерения: для МНО — от 0,8 до 8,0; для протромбинового времени в секундах — от 9,6 до 96 секунд, для протромбинового времени в процентах по Квику — от 120 до 5 %.
[12 empty] | Реагент, используемый для лизирования RBC для точного подсчета WBC | набор | Реагент, используемый для лизирования RBC для точного подсчета WBC, анализа распределения трехмодального размера WBC и
измерения уровня гемоглобина
[12 empty] | Сильнощелочной очиститель для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон | Сильнощелочной очиститель,
используемый для удаления лизирующих реагентов, клеточных
остатков и протеинов крови из гидравлической системы
прибора.
[12 empty] | Разбавитель для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | упаковка | Разбавитель, используемый для
разбавления аспирированных проб для анализа с целью
измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов,
концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов (объемом 20л)
[12 empty] | Бумага для термопринтера, 110 мм 110S +5 +30 | штука | Бумага для принтера размером 110 мм
Расходные материалы для прибора FACScount
[12 empty] | Контрольная кровь (норма) для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон | Контрольная кровь (норма) для
проверки прецизионности и точности гематологических
анализаторов.
[12 empty] | Контрольная кровь (высокий уровень) для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон | Контрольная кровь (высокий уровень) для
проверки прецизионности и точности гематологических
анализаторов.
[12 empty] | Контрольная кровь (низкий уровень) для гематологического анализатора SYSMEX КХ-21N | флакон | Контрольная кровь (низкий уровень) для
проверки прецизионности и точности гематологических
анализаторов.
[12 empty] | Контрольная полоска (CHECK) | упаковка | Контрольная полоска (CHECK) имеет
серую зону с заданной известной отражательной способностью. Она
используется для калибровки и проверки свойств оптической системы.
[12 empty] | Контрольный набор на 25 тестов для цитометра закрытого типа | набор | Контрольный набор – состоит из парных наборов (2 µm) полистироловых шариков с интегрированным флюорохромом, аналогичных четырем уровням индекса лимфоцитов: 1) нулевому, 2) низкому – 50 шариков/µL, 3) среднему – 250 шариков/µL и высокому – 1000 шариков/µL. Контрольный набор рассчитан на 25 определений.
[12 empty] | Проточная жидкость для цитометра закрытого типа | упаковка | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л
Расходные материалы для прибора FACScount
[12 empty] | Диагностический набор реагентов для определения CD3+, CD4+ CD8+ клеток для цитометра закрытого типа | набор | Диагностический набор, состоит из 50 спаренных наборов реагентов, содержащих смесь моноклональных антител, конъюгированных с двумя флюорохромами и определенного количества флюорохром-интегрированных полистироловых шариков. Первая пробирка в каждой паре содержит CD4 и CD3 антитела, в то время как вторая содержит CD8 и CD3. Комплект также содержит два пузырька формальдегидного фиксатора (фиксирующего раствора), достаточного для приготовления 50 пар пробирок. На 50 определений
Расходные материалы для прибора FACSСount
[12 empty] | Промывающий раствор для цитометра закрытого типа | штука | Готовый к использованию промывочный раствор Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5 л , содержит детергент для промывки
Расходные материалы для прибора FACScount
[12 empty] | Очищающий раствор для цитометра закрытого типа | штука | Готовый к использованию очищающий раствор Поставляется в пластикаовый контейнерах объемом 5 л , содержит гипохлорит натрия Расходные материалы для прибора FACScount
[12 empty] | Комбур Тест-полоски предназначены для визуального и приборного анализа мочи по 10 параметрам | упаковка | Технология ламинирования позволяет обходиться без полимерных клеевых основ, окисление которых приводит к негативному влиянию на тестовые поля.
При помощи многослойной технологии стало возможным практически полностью устранить влияние аскорбиновой кислоты и усилить цветовую окраску поля для определения лейкоцитов.
Благодаря технологии цветовых реакций все тестовые поля оцениваются одновременно через 1 минуту.
Введение на тест-полоску дополнительного компенсационного поля позволяет учитывать влияние ярко выраженного цвета мочи.
Определяемые параметры: Белок (протеины), Билирубин, Глюкоза, Кетоновые тела (ацетон), Кислотность (рН), Кровь (эритроциты/гемоглобин), Лейкоциты, Нитриты (косвенный тест на бактериурию), Относительная плотность, Уробилиноген
[12 empty] | Калибровочные полоски Control- Test M | упаковка | Калибровочные полоски предназначены для настройки системы мочевого анализатора Urisus 1100
[12 empty] | Антиген кардиолипиновый | упаковка | Предназначен для реакции микропреципитации, применяется при исследовании активной плазмы или инактивированной сыворотки крови с целью серологической диагностики сифилиса
[12 empty] | Картридж для матричного принтера | штука | Картридж для матричного принтера Ribbon tape ERC автоматического биохимического экспресс анализатора

## Лист1
Перечень закупаемых товаров | [8 empty] | Приложение 1
№ п/п | Наименование заказчика |  | Наименование товара | Един изм. | Количество | Цена | Срок поставки | Место поставки | Размер авансового платежа, % | Сумма,выделенная на закуп (тенге)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | КГП на ПХВ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" | 0151 КомбиБест ВИЧ-1,2 АГ/АТ | Наконечники для дозаторов 300 мкл (в упаковке не менее 1000 штук) | упаковка | 144 | 5000 | в течении 16 календарных дней с даты подписания договора | г.Петропавловск, ул.2-ая Кирпичная,6 | 0 | 720000
2 |  | 0138 Внутрилабораторный контроль анти ВИЧ-1 | Наконечники для дозаторов 1000 мкл (в упаковке не менее 1000 штук) | упаковка | 2 | 5500 | в течении 16 календарных дней с даты подписания договора | г.Петропавловск, ул.2-ая Кирпичная,6 | 0 | 11000
3 |  | 0199 РеалБест РНК ВИЧ (количественный вариант) | Наконечники для дозаторов в штативах, стерильные с фильтром объемом 1000 мкл (не менее 96 шт/штатив) | упаковка | 220 | 4500 | в течении 16 календарных дней с даты подписания договора | г.Петропавловск, ул.2-ая Кирпичная,6 | 0 | 990000
4 |  | 0556 Вектогеп В-HBs-антиген (комплект-3) | Наконечники для дозаторов в штативах, стерильные с фильтром объемом 200 мкл (не менее 96 шт/штатив) | упаковка | 150 | 4500 | в течении 16 календарных дней с даты подписания договора | г.Петропавловск, ул.2-ая Кирпичная,6 | 0 | 675000
2396000
Главный врач Сыздыкова А.К.