### 27.01.2021 ж.

### Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды сатып алу өткізілетіні туралы хабарландыру №4

«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі облыстық орталық» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, Петропавл қ., 2-ші Кирпичная көш. 6/1 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды сатып алу өткізілетіні туралы хабарлайды:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Тауардың атауы** | **Сипаттамасы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** | **Бір бірлікке бағасы, теңге** | **Сомасы, теңге** |
| **1** | 8 арналы тамызғыш мөлшерлегіш 50-300 мкл | ***8 арналы мехникалық мөлшерлегіш 50-300 мкл***  Мөлшерлеу диапазоны 50-300 мкл.  Арна саны – 8 арна.  Мөлшерлеу принципі - ауаны алмастыру.  Дискреттілік – 5,0 мкл.  *Дәлдігі:* көлемі 50 мкл- ± 1.50 %, ± 0,75 мкл,  көлемі 150 мкл - ± 1.00 %, ± 1,50 мкл,  көлемі 300 мкл - ± 0.70 %, ± 2,10 мкл.  *Жаңғыртылуы*: көлемі 50 мкл - ≤ 0.80%, ≤ 0,40 мкл,  көлемі 150 мкл - ≤ 0.50 %, ≤ 0,75 мкл,  көлемі 300 мкл - ≤ 0.25%, ≤ 0,75.  Қорғаныс сүзгілерін қону конустарына орнату мүмкіндігі – 1.83 мм  Мөлшерлеудің жұмыс көлемін өзгерту мүмкіндігі.  Мөлшерлегіште ең аз және ең көп мөлшерлеу көлемін көрсету.  Жұмыс кезіндегі күш – 20N.  Ұзындығы – 251 мм-ден артық емес.  *Мөлшерлегіштің жиынтығы*:  Мөлшерлегіш – 1 дана.,  калибрлеу кілті - 1 данадан кем емес,  қолдану жөніндегі нұсқаулық орыс тілінде – 1 дана,  мөлшерлегішті тексеру туралы куәлік – 1 дана.  Кепілдік мерзімі – 1 жылдан кем емес. | дана | 2 | 225 833,00 | 451 666,00 |
| **2** | 8 арналы тамызғыш мөлшерлегіш 5-50 мкл | ***8 арналы мехникалық мөлшерлегіш 5-50 мкл***  Мөлшерлеу диапазоны 5-50 мкл.  Арна саны – 8 арна.  Мөлшерлеу принципі - ауаны алмастыру.  Дискреттілік – 0,5 мкл.  Дәлдігі: көлемі 5 мкл- ± 3.00 %, ± 0,150 мкл,  көлемі 25 мкл - ± 1.50 %, ± 0,375 мкл,  көлемі 50 мкл - ± 1.00 %, ± 0,500 мкл.  Жаңғыртылуы: көлемі 5 мкл - ≤ 2.00%, ≤ 0,100 мкл,  көлемі 25 мкл - ≤ 1.00 %, ≤ 0,250 мкл  көлемі 50 мкл - ≤ 0.50%, ≤ 0,250 мкл.  Қорғаныс сүзгілерін қону конустарына орнату мүмкіндігі – 1.83 мм  Мөлшерлеудің жұмыс көлемін өзгерту мүмкіндігі.  Мөлшерлегіште ең аз және ең көп мөлшерлеу көлемін көрсету.  Жұмыс кезіндегі күш –20N-нен артық емес.  Ұзындығы – 250 мм-ден артық емес.  *Мөлшерлегіштің жиынтығы*:  мөлшерлегіш-1дана,  калибрлеу кілті - 1 данадан кем емес,  қолдану жөніндегі нұсқаулық орыс тілінде – 1 дана,  мөлшерлегішті тексеру туралы куәлік – 1 дана.  Кепілдік мерзімі – 1 жылдан кем емес. | дана | 1 | 225 833,00 | 225 833,00 |
| **3** | Бір арналы тамызғыш мөлшерлегіш  100-1000 мкл | ***1 арналы механикалық мөлшерлегіш 100-1000 мкл***  Мөлшерлеу диапазоны 100-1000мкл.  Арна саны – 1 арна.  Мөлшерлеу принципі - ауаны алмастыру.  Дискреттілік – 5 мкл.  *Дәлдігі*: көлемі 100 мкл- ± 2.50 %, ± 2,5 мкл,  көлемі 500 мкл - ± 0.80 %, ± 4,0 мкл,  көлемі 1000 мкл - ± 0.70 %, ± 7,0 мкл.  *Жаңғыртылуы*: көлемі 100 мкл - ≤ 0.70%, ≤ 0,7 мкл,  көлемі 500 мкл - ≤ 0.25 %, ≤ 1,25 мкл,  көлемі 1000 мкл - ≤ 0.20 %, ≤ 2,0 мкл.  Қорғаныс сүзгілерін қону конустарына орнату мүмкіндігі – 5.33 мм  Мөлшерлеудің жұмыс көлемін өзгерту мүмкіндігі.  Мөлшерлегіште ең аз және ең көп мөлшерлеу көлемін көрсету.  Жұмыс кезіндегі күш –20N-нен артық емес.  Ұзындығы – 233 мм-ден артық емес.  *Мөлшерлегіштің жиынтығы*:  мөлшерлегіш-1дана,  калибрлеу кілті - 1 данадан кем емес,  қолдану жөніндегі нұсқаулық орыс тілінде – 1 дана,  мөлшерлегішті тексеру туралы куәлік – 1 дана.  Кепілдік мерзімі – 1 жылдан кем емес. | дана | 2 | 70 083,00 | 140 166,00 |
| **4** | Бір арналы тамызғыш мөлшерлегіш  20-200 мкл | ***1 арналы механикалық мөлшерлегіш 20- 200 мкл***  Мөлшерлеу диапазоны 20-200 мкл.  Арна саны – 1 арна.  Мөлшерлеу принципі - ауаны алмастыру.  Дискреттілік – 1 мкл.  *Дәлдігі*: көлемі 20 мкл- ± 2.50 %, ± 0,50 мкл,  көлемі 100 мкл - ± 0.80 %, ± 0,80 мкл,  көлемі 200 мкл - ± 0.60 %, ± 1,20 мкл.  *Жаңғыртылуы*: көлемі 20 мкл - ≤ 0.90 %, ≤ 0,18 мкл,  көлемі 100 мкл - ≤ 0.30 %, ≤ 0,30 мкл,  көлемі 200 мкл - ≤ 0.20%, ≤ 0,40 мкл.  Қорғаныс сүзгілерін қону конустарына орнату мүмкіндігі -3.15 мм  Мөлшерлеудің жұмыс көлемін өзгерту мүмкіндігі.  Мөлшерлегіште ең аз және ең көп мөлшерлеу көлемін көрсету.  Жұмыс кезіндегі күш –20N-нен артық емес.  Ұзындығы – 232 мм-ден артық емес.  *Мөлшерлегіштің жиынтығы*:  мөлшерлегіш-1дана,  калибрлеу кілті - 1 данадан кем емес,  қолдану жөніндегі нұсқаулық орыс тілінде – 1 дана,  мөлшерлегішті тексеру туралы куәлік – 1 дана.  Кепілдік мерзімі – 1 жылдан кем емес. | дана | 2 | 70 083,00 | 140 166,00 |
| **5** | Сүзгісіз мөлшерлегішке арналған ұштықтар (стерильді емес)  300 мкл. | ***Сүзгісіз мөлшерлегішке арналған ұштықтар (стерильді емес) көлемі 300 мкл.***  Ұштықтың түсі мөлдір  Ұштықтың материалы бастапқы полипропилен (PP) Ұштықтың ұзындығы кемінде 51 мм  Ең кең бөлігіндегі диаметрі 7,3 мм-ден артық емес Ұштықта фасканың болуы  Sartorius Biohit механикалық мөлшерлегіштермен пайдалану мүмкіндігі.  Ұштықтардың әр түрлі өндірушілердің автоматты мөлшерлегіштерімен үйлесімділігі  121°С кезінде автоклавтау мүмкіндігі  Қаптамада 1000 данадан кем емес  Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы | қаптама | 195 | 11 300,00 | 2 203 500,00 |
| **6** | Сүзгісіз мөлшерлегішке арналған ұштықтар (стерильді емес)  1000 мкл. | ***Сүзгісіз мөлшерлегішке арналған ұштықтар (стерильді емес) көлемі 1000 мкл.***  Sartorius Biohit механикалық мөлшерлегіштермен пайдалану мүмкіндігі.  Ұштықтың түсі мөлдір  Ұштықтың материалы бастапқы полипропилен (PP) Ұштықтың ұзындығы кемінде 71,5 мм  Ең кең бөлігіндегі диаметрі 8,7 мм-ден артық емес  Ұштықта фасканың болуы  Ұштықтардың әр түрлі өндірушілердің автоматты мөлшерлегіштерімен үйлесімділігі 121°С кезінде автоклавтау мүмкіндігі  Қаптамада 1000 данадан кем емес  Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы | қаптама | 13 | 7 100,00 | 92 300,00 |
| **7** | Сүзгісі бар мөлшерлегішке арналған ұштықтар (стерильді)  1000 мкл. | ***Штативтегі сүзгісі бар мөлшерлегішке арналған ұштықтар (стерильді)***  Көлемі 1000 мкл. (96 данадан кем емес/штатив(қаптама))  Sartorius Biohit механикалық мөлшерлегіштермен пайдалану мүмкіндігі Ұштықтың түсі мөлдір  Мөлшерлегіштің аэрозольдік және сұйық контаминациясын болдырмау үшін әрбір ұштықта полиэтиленнен жасалған ақ сүзгінің болуы  Үлгі мен сүзгі арасында кеңейтілген ауа кеңістігінің болуы  Термоиндикатор түсінің болуы (штатив қақпағындағы бақылау дөңгелек стикері)  Ұштықтың материалы бастапқы полипропилен (PP)  Электрондық сәулемен стерильдеудің болуы  Апирогендіктің болуы  Қорапта лот нөмірін көрсетудің болуы  Әрбір штативтің вакуумдық орамасының болуы  Штативтің түсін кодтау - түсі көк Ұштықтың ұзындығы 78 мм-ден артық емес  Ең кең бөлігіндегі диаметрі 8,8 мм-ден артық емес Ұштықта фасканың болуы  Ұштықтардың әр түрлі өндірушілердің автоматты мөлшерлегіштерімен үйлесімділігі Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы | қаптама | 30 | 7 600,00 | 228 000,00 |
| **8** | Сүзгісі бар мөлшерлегішке арналған ұштықтар (стерильді)  200 мкл. | ***Штативтегі сүзгісі бар мөлшерлегішке арналған ұштықтар (стерильді)***  Көлемі 200 мкл. (96 данадан кем емес/штатив(қаптама))  Sartorius Biohit механикалық мөлшерлегіштермен пайдалану мүмкіндігі Ұштықтың түсі мөлдір  Мөлшерлегіштің аэрозольдік және сұйық контаминациясын болдырмау үшін әрбір ұштықта полиэтиленнен жасалған ақ сүзгінің болуы  Үлгі мен сүзгі арасында кеңейтілген ауа кеңістігінің болуы  Термоиндикатор түсінің болуы (штатив қақпағындағы бақылау дөңгелек стикері)  Ұштықтың материалы бастапқы полипропилен (PP)  Электрондық сәулемен стерильдеудің болуы  Апирогендіктің болуы  Қорапта лот нөмірін көрсетудің болуы  Әрбір штативтің вакуумдық орамасының болуы  Штативтің түсін кодтау - түсі сары Ұштықтың ұзындығы 54 мм-ден артық емес  Ең кең бөлігіндегі диаметрі 7,2 мм-ден артық емес Ұштықта фасканың болуы  Ұштықтардың әр түрлі өндірушілердің автоматты мөлшерлегіштерімен үйлесімділігі Қолдану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы | қаптама | 20 | 7 500,00 | 150 000,00 |
|  |  | **БАРЛЫҒЫ:** |  |  |  | **3 631 631,00** |

**№ 1-8 лот бойынша тауарды жеткізу мерзімі:** *Тапсырыс берушінің өтінімі күнінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. Тауарды жеткізу орны: Петропавл қ., 2-ші Кирпичная көш. 6/, Тапсырыс берушінің қоймасы.*

Әрбір әлеуетті жеткізуші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзіміне дейін тек бір жабылған баға ұсынысын ұсынады. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға «Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту туралы» (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысының 13-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті жеткізушлер жіберіледі.

Конвертте Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2017 жылғы 18 қаңтардағы № 20 бұйрығына (бұдан әрі - бұйрық) 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат қағазы, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар болады.

Баға ұсыныстарын әлеуетті жеткізушінің ұсынуы Тапсырыстың 9-қосымшасына сәйкес сұраныстың (осы хабарландырудың) және сатып алудың үлгі шартының талаптарына сәйкес тауарды жеткізуге келісімін білдіру нысаны болып табылады. Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі 2021 жылғы 02 ақпанда сағат 10.00-ге дейін.

Баға ұсыныстары бар конверттер 2021 жылғы 02 ақпанда жергілікті уақытпен 11 сағат 00 минутта мына мекенжай бойынша ашылады: СҚО, Петропавл қаласы, 2-ші Кирпичная көшесі, 6/1, №126 бухгалтерия кабинеті.

Әлеуетті жеткізушілер баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7152) 50-46-79.

Бас дәрігер Сыздықова А.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Орын. Дмитриченко Е.М.*