Приложение №1

| К объявлению от 30.01.2023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю |  |  |  |  |
| Директор |  |  |  |  |
| КГП на ПХВ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД " КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" |  |  |  |  |
| ___________________Сыздыкова А.К. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристика |  | Ед.изм. | Кол-во | Цена (тенге) | Общая сумма (тенге) |  |
| 1 | Набор реагентов для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека для иммуноферментного анализа | Тест-система in vitro диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5 микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Минимальная определяемая концентрация p-24 антигена не хуже 4,2 пг/мл. Специфичность на донорском контингенте не ниже 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Суммарное время инкубации не более 2ч. Коньюгат №1 должен быть готов к применению. Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Состав набора: микропланшеты стрипованные - 5х96 штук; концентрированный промывочный раствор - 1х237 мл; отрицательный контроль - 1х2,5 мл; положительный контроль на антитела - 1х1 мл; положитеьный контроль на антигены - 1х1 мл; конъюгат №1 - 2х10 мл; конъюгат №2 - 2х30 мл; раствор для разведения коньюгата №2 - 2х30 мл; субстратный буферный раствор 2х60 мл; хромоген - 2х5мл; стоп-реагент - 3х28 мл. Срок годности готовых реагентов: готовый коньюгат №2 не менее 4-х недель при температуре 2-8°С; приготовленный раствор субстрата не менее 6 часов при температуре 18 – 30° C. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. Наличие регистрации в Республике Казахстан. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 46 | 185 000,00 | 8 510 000,00 |  |
| 2 | Тест-истема имунноферментная для определения антител Treponema pallidum, в сыворотке или плазме крови человека | Набор реагентов предназначен для in vitro выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке и плазме крови человека методом иммуноферментного анализа. Количество опередлений - 480 определений Состав набора: 1.Планшет с 96 лунками, покрытые антителами IgG и IgM, а также рекомбинантным белками TpN15, 17 и 47, 1 или 5 планшетов. 2. Разбавитель образца – буфер, детергент, 1 флакон 36 мл. 3. Конъюгат, лиофилизированный рекомбинантный протеин T.pallidum, конъюгированный с пероксидазой, 1 флакон. 4. Разбавитель конъюгата - жидкость красного цвета, детергенты, 1 флакон по 7 мл или 36 мл. 5. Положительный контроль – инактивированная сыворотка человека, 1 флакон по 1,5 мл. 6. Отрицательный контроль – нормальная сыворотка человека; 1 флакон 2,5 мл 7. Разбавитель субстрата - бесцветная жидкость, состоящая из натриевой соли лимонной кислоты и перекиси водорода; 1 флакон по 35 мл. 8. Концентрат субстрата - 3,3’,5,5’- тетраметилбензидин, стабилизаторы; 1 флакон по 35 мл. 9. Промывочная жидкость 1 флакон или 2 флакона по 125 мл. Количество инкубаций: - первая - 30 мин, 370С - вторая - 60 мин, 370С - третья - 30 мин, 370С Два промывочных этапа, каждый этап состоит из 5 промывок и использует по 500 мкл промывочной жидкости. Диагностическая чувствительность – не менее 100.0%, а результирующая специфичность - ≥99,95%. Объем разбавителя для образца не более 50 мкл, объём образца - не более 50 мкл. Данные внутреннего контроля: - Среднее значение отрицательного контроля ОП(К-) -должно быть менее 0.15 - Значение оптической плотности положительного контроля ОП(К+) должна быть больше значения ОП(К-) на 0.8 Имеется цветная индикаторная система для контроля всех этапов постановки реакции и для контроля добавления образца (SAM). Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 1 | 381 264,00 | 381 264,00 |  |
| 3 | Набор реагентов для одновременного выявления анти-ВГС антител и антигена вируса гепатита С в сыворотке или плазме крови человека методом иммуноферментного анализа Monolisa HCV Ag-Ab | Набор реагентов для одновременного выявления анти-ВГС антител и антигена вируса гепатита С в сыворотке или плазме крови человека методом иммуноферментного анализа Monolisa HCV Ag-AbТест-система in vitro диагностическая для выявления антител и антигена ВГС в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5 микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Диагностическая чувствительность не менее 100%. Диагностическая специфичность не ниже 99,9%. Объем исследуемого образца, не более 50 мкл. Время реакции - не более 2,5 часов общего времени инкубации. Коньюгаты №1 и №2 должны быть готовы к применению. Состав набора: микропланшеты стрипованные - 5х96 штук; концентрированный промывочный раствор - 1х235 мл; отрицательный контроль - 1х1 мл; положительный контроль на антитела - 1х3 мл; положительный контроль на антиген - 1х1 мл; раствор для разведения антигена – 1х1 мл; конъюгат №1 - 2х30 мл; конъюгат №2 - 2х30 мл; субстратный буферный раствор 2х60 мл; хромоген - 2х5 мл; стоп-реагент - 3х28 мл. Срок годности готовых реагентов: приготовленный положительный контроль антигена не менее 4-х недель при температуре 2-8°С; приготовленный раствор субстрата не менее 6 часов при температуре 18 – 30° C. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 1 | 255 000,00 | 255 000,00 |  |
| 4 | EQAS Программа по ВИЧ/Гепатитам (15 аналитов), 12*2 мл | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества ключевых антител и антигенов к вирусам ВИЧ и гепатитов. Основа – жидкая, дефибринированная плазма человека с добавлением компонентов животного происхождения, консервантов и стабилизаторов. Годовая программа. Начало программы – март. Фасовка: 12 флаконов по 2 мл. Наличие сертификата, подтверждающего аккредитацию программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Программа включает не менее 16 показателей: Антиген ВИЧ-1, Антиген HBe, Антиген HBs, Антитела к ВГА, IgG ВГА, IgM ВГА, Антитела к HBc, IgG HBc, IgM HBc, Антитела к HBe, Антитела к HBs, Антитела к ВГС, Антитела к ВИЧ 1-2, Антитела к ВИЧ-1, Антитела к ВИЧ-2, Антитела к ТЛВЧ-1. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 1 | 660 000,00 | 660 000,00 |  |
| 5 | Виротрол I (одноуровневый, пробирка) 10/4 мл | Контрольный материал положительный для мониторинга качества определения инфекционных маркеров. Назначение: внутрилабораторный контроль качества для использования с наборами in vitro диагностики инфекционных маркеров анти-ЦМВ, анти-HBc, анти-ВГС, анти-ВИЧ-1, анти-HTLV-I, HBs Aг. Основа – человеческая сыворотка. Возможность работы на анализаторах и тест-системах различных производителей. Фасовка: 10х4 мл. Жидкая, готовая к использованию форма выпуска. Уровень концентрации – положительный. Срок годности продукта на момент поставки - не менее 9 месяцев. Стабильность после вскрытия флакона - не менее 60 дней при температуре от 2 до 8° С. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 1 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |  |
| 6 | Architect IA HIV Ag-Ab Combo Reagent (500 тестов) | ARCHITECT HIV AG/AB COMBO REAGENT KIT (500T) . Изделие медицинского назначения - Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ-инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECTi. Набор реагентов для для одновременного качественного определения антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке и плазме крови человека. Состав набора: 1фл х 27 мл микрочастиц: микрочастицы, сенсибилизированные антигеном HIV-1/HIV-2 (рекомбинантным) и антителом к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в физиологическом растворе с ТРИС-буфером. Минимальная концентрация: 0,07% сухих веществ. Консервант: азид натрия. 1фл х 26,3 мл конъюгата: акридин-меченые антигены HIV-1 (рекомбинантные), акридин-меченые синтетические пептиды HIV-1/HIV-2 и акридин-меченое антитело к HIV p24 (мышиное, моноклональное) в фосфатном буфере с протеиновыми (бычьими) и поверхностно-активным стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,05 мкг/мл. Консервант: азид натрия. 1фл. х 26.3 мл разбавителя анализа: разбавитель анализа HIV Ag/Ab Combo, содержащий ТРИС-буфер. Консервант: азид натрия. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор ARCHITECT i2000SR. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 50 | 423 000,00 | 21 150 000,00 |  |
| 7 | ДС ИФА ВИЧ АГ/АТ. Тест – система иммуноферментная для одновременного выявления антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ -1 и ВИЧ – 2), ВИЧ - 1 группы О и антигена р24 ВИЧ1 | 1. Формат теста – не менее 480 определений (96х5, планшет полистироловый разборный до стрипов и до лунок) 2. Одностадийный формат теста (одновременная инкубация образцов с растворами конъюгатов без стадии промывки). 3. Один цикл промывок планшета в ходе постановки анализа 4. Общее количество промывок планшета не более 4 5. Инкубация с ТМБ-субстратным раствором при комнатной температуре 6. Объем внесения стоп-реагента в лунку рабочего планшета не менее 150 мкл 7. Коэффициент для расчета ОП критического не менее 0,200 8. Количество анализируемого образца: не более 70мкл 9. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа 10. Чувствительность 100% 11. Специфичность на случайной выборке доноров (не менее 5000 доноров) - выше 99,9% 12. Чувствительность набора при определении антигена (p24) ВИЧ-1 – 10пг/мл 13. Возможность проведения 480 (пять разборных планшетов) определений, включая контрольные, предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу и по одной лунки) использования набора или для одновременной постановки 480 (96х5) определений на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа. 14. Длительность анализа не более 85 мин. 15. Учет результатов при 450/620-680 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны – 450 нм. 16. Внутрисерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 8% 17. Межсерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 10% 18. Стабильность приготовленного рабочего промывочного раствора не менее 28 дней при хранении при температуре от +2С до +8С, при температуре от +18С до +25С не менее 14 суток. 19. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-1 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 30 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов. 20. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-2 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 14 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов. 21. Стабильность приготовленного рабочего раствора субстратной смеси при температуре от +18С до +25С не менее 10 часов. 22. Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев. 23. Транспортирование наборов должно производится при температуре от +2С до +8С. при температуре от 9 до 25°С не менее 10 суток при температуре от 26 до 30°С не менее 5 суток 24. Дополнительные принадлежности входящие в состав набора: 1) крышки к полистироловым 96-луночным планшетам не менее 5 штук 2) плёнки защитные для ИФА-планшетов не менее 10 штук 3) наконечники одноразовые не менее 80 штук 4) ванночки пластиковые для жидких реагентов не менее 10 штук 5) пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock не менее 3 штук Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 60 | 164 400,00 | 9 864 000,00 |  |
| 8 | Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человек | Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека Назначение теста: для одновременного выявления антигена ВИЧ1 p24 и антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О в сыворотке, плазме, и цельной капиллярной и венозной крови человека. Принцип метода: Иммунохроматографический, с использованием конъюгатов с коллоидным селеном Определяемый показатель. Одновременно и раздельно на одной тест-полоске: полоса антигена - антиген ВИЧ1 p24, полоса антител - антитела к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и ВИЧ-1 группы О. Формат набора: - Тест-полоски, в защитной фольге, объединенные в тест-карты по 10 полосок, для возможности одновременной постановки до 10 анализов; - Возможность отделения индивидуальных тест-полосок от тест-карты для постановки индивидуального анализа. Количество тестов в наборе – 100 штук. Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера или других реактивов. Время проведения теста - 20 минут. Возможность считывания результата - 30 минут. Объем образца - 50 мкл. Аналитическая чувствительность - 2 МЕ/мл р24 Аг. Чувствительность - 100%. Специфичность - По антигену - 99,76%, по антителам – 99,96% Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста в наличии для каждого теста. Состав набора: 1уп. – Капилляр, 1шт. - Чейз буфер, 100 тест – полосок. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Подтверждение преквалификации ВОЗ. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 5 | 159 000,00 | 795 000,00 |  |
| 9 | Вектогеп В-HBs-антиген -подтверждающий тест | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия НвsAg. Принцип метода заключается в проведении реакции нейтрализации (конкурентный ИФА) HBsAg в исследуемом образце с помощью поликлональных антител, содержащихся в растворе подтверждающего агента. Поликлональные антитела в растворе подтверждающего агента реагируют с антигенными детерминантами HBsAg, препятствуя связыванию антигена с антителами на твёрдой фазе и в составе конъюгата. При наличии в образце HBsAg наблюдается не менее чем 50% снижение значения оптической плотности (ОП) в конкурентном ИФА по сравнению со значением в прямом ИФА. Чувствительность контролируется по разведениям стандартного образца предприятия, содержащего HBsAg субтипов ad и ay. Растворы СОП HBsAg ad, ay с концентрацией HBsAg 0,05 МЕ/мл и ед. П-Э/мл (процедура 1) и 0,01 МЕ/мл и ед. П-Э/мл (процедура 2) должны интерпретироваться как положительные, т.е. содержащие HbsAg. Специфичность контролируется по стандартной панели предприятия образцов сывороток крови, не содержащих HBsAg, и составляет 100%. Все сыворотки СПП (100%) должны интерпретироваться как отрицательные, т.е. не содержащие HbsAg. Диагностическая чувствительность: клинические испытания, проведённые на положительных образцах сывороток и плазм крови от больных гепатитом В в острой и хронической формах, показали 100% чувствительность (интервал 98,9%−100% с доверительной вероятностью 90%); Диагностическая специфичность: клинические испытания, проведённые на отрицательных образцах сывороток и плазм крови от условно здоровых доноров крови, больных с другими инфекционными заболеваниями (больные гепатитом С, гепатитом А, ВИЧ-инфицированные пациенты), пациентов с положительным ревматоидным фактором, беременных и многорожавших женщин, показали 100% специфичность (интервал 98,7%−100% с доверительной вероятностью 90%). Количество исследований: набора рассчитан на проведение 48 анализов, включая контроли. Для исследования небольшой партии проб возможны 6 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контрольные. Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах. Анализируемые образцы: Для анализа использовать образцы сыворотки и плазмы (полученной с использованием в качестве антикоагулянта цитрата натрия, гепарина или ЭДТА). Допускается использование образцов, хранившихся при температуре (2–8)ºС не более 5 суток, либо при температуре минус (20±4)°С, если необходимо более длительное хранение (допускается однократное замораживание/размораживание). Объем анализируемого образца: 100 мкл. Длительность анализа: от 80 минут; Регистрация и оценка результатов: Результаты ИФА при основном измерении регистрировать с помощью спектрофотометра, измеряя ОП в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в диапазоне 620−655 нм. Допустима регистрация результатов и без референс-фильтра. Результаты ИФА при вспомогательном измерении проводить с фильтром 450 нм без референс-фильтра. Выведение спектрофотометра на нулевой уровень («бланк») осуществлять по воздуху. Состав набора: планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg – 1 шт.; положительный контрольный образец (К+), инактивированный, содержит 4,0±2,0 МЕ/мл HBsAg – 1 фл., 1,5 мл; слабоположительный контрольный образец (К+слаб), инактивированный, содержит 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg – 1 фл., 1,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный – 1 фл., 2,5 мл; конъюгат, концентрат – поликлональные антитела к HBsAg, меченые пероксидазой хрена – 1 фл., 0,7 мл; раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 7 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ) – 1 фл., 1,5 мл; раствор подтверждающего агента (РПА) – 1 фл., 0,8 мл; раствор для разведения образцов (РРО) – 1 фл., 21 мл; субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: плёнками для заклеивания планшета – 2 шт.; ванночками для реагентов – 2 шт.; наконечниками для пипеток на 4−200 мкл – 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: Транспортирование набора должно проводиться всеми видами крытого транспорта при температуре (2−8) °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 суток. Хранение набора в упаковке предприятия-изготовителя должно проводиться при температуре (2−8) °С. Дробное использование набора может быть реализовано в течение 12 месяцев после его вскрытия. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 2 | 41 500,00 | 83 000,00 |  |
| 10 | Вектогеп В-HBs-антиген | Тест-система иммуноферментная для выявления HBsAg с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител. Характеристики набора: Принцип метода заключается во взаимодействии HBsAg с моноклональными антителами на поверхности лунок планшета. Комплекс «антиген-антитело» выявляют с помощью конъюгата поликлональных антител с пероксидазой хрена. Минимальная концентрация HBsAg, выявляемая с помощью тест-системы, составляет по отраслевому стандартному образцу (ОСО) HBsAg 0,05 МЕ/мл. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 100 мкл; Чувствительность: 100%. 0,05 МЕ/мл при процедурах 1 и 2, 0,1 МЕ/мл при процедуре 3. Специфичность: по ОСО 42-28-311 -00 100%. Длительность анализа: от 90 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Комплектация набора: Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg - 1шт, Слабоположительный контрольный образец HBsAg (К+слаб) - 1 флакон, Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон, Конъюгат - 1 флакон, Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон, 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон, Цитратно-фосфатный буферный раствор (ЦФР) 1 флакон, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 флакон, Стоп-реагент - 1 флакон, Пленка для заклеивания планшета - 2 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт; Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяцев. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 22 | 28 750,00 | 632 500,00 |  |
| 11 | Бест анти ВГС | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С. Характеристики набора: основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к ВГС (IgG и IgM) за счет их взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли. Объем анализируемого образца: 40 мкл. Чувствительность: 100% при контроле сывороток стандартной панели, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С (ОСО 42-28-310-02П). Специфичность: 100% при контроле сывороток стандартной панели, содержащих и не содержащих антитела к вирусу гепатита С (ОСО 42-28-310-02П). Длительность анализа: от 75 минут. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм. Комплектация набора: Планшет разборный - 1 шт, Положительный контрольный образец (К+) - 1 флакон, Отрицательный контрольный образец (К-) - 1 флакон, Коньюгат - 1 флакон, 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 1 флакон, Раствор для предварительного разведения (РПР) - 1 флакон, Раствор для разведения сывороток (PC) - 1 флакон, Раствор для разведения конъюгата (РК) - 1 флакон, Субстратный буферный раствор (СРБ) - 1 флакон, Тетраметилбензидин (ТМБ) - 1 флакон , Стоп-реагент - 1 флакон, Пленка для заклеивания планшета - 3 шт, Ванночка для реагентов - 2 шт, Наконечники для пипетки на 4-200 мкл - 16 шт; Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. концентрированный раствор конъюгата (в предварительном разведении) подлежит хранению при (2-8)°С до 1 месяца. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 12 | 28 750,00 | 345 000,00 |  |
| 12 | РекомбиБест антипаллидиум-суммарный | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum. Характеристики набора: Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека специфические иммуноглобулины классов М, G и A к Treponema pallidum за счёт их одновременного взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок стрипов и входящими в состав конъюгата. Количество определений: 96 определений (стрип), включая контроли; Объем анализируемого образца: 10 мкл; Чувствительность: на стандартной панели предприятия (СПП+), содержащей антитела к Treponema pallidum 100%. Специфичность: на стандартной панели предприятия (СПП-), не содержащей антитела к Treponema pallidum 100%. Длительность анализа: 85 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650 нм; Комплектация набора: Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum – 1 шт.;положительный контрольный образец (К+) – 1 фл., 0,5 мл; отрицательный контрольный образец (К–) – 1 фл., 0,5 мл; конъюгат – 1 фл.или 2 фл.; раствор для предварительного разведения (РПР)– 1 фл., 3 мл; разводящий раствор (РР) – 1 фл., 13 мл; концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; субстратный буферный раствор (СБР) – 1 фл., 13 мл; тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – 1 фл.,1,5 мл; стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; плёнка для заклеивания планшета – 2 шт.; ванночка для реагентов – 2 шт.; наконечники для пипетки– 16 шт. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 10 | 28 750,00 | 287 500,00 |  |
| 13 | РеалБест РНК ВГС (качественный вариант) | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в реальном времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации кДНК (полученной методом обратной транскрипции из РНК ВГС) в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством кДНК в образце. Возможно выделение РНК из 1 мл, 100 мкл сыворотки (плазмы) крови. Количество определений: 48 определений, включая контроли; Объем элюции: 200 мкл. Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность: Набор гарантированно (в 100% образцов) выявляет РНК ВГС в концентрации не менее 15 МЕ/ мл при выделении РНК из 1 мл пробы. Специфичность: в образцах, содержащих РНК ВГС (выше предела обнаружения) набор выявляет вирус гепатита С генотипов 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6 независимо от субтипа. В образцах, не содержащих РНК ВГС, результат анализа гарантированно (в 100% образцов) должен быть отрицательным. Длительность анализа: 100 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции ОТ-ПЦР: 1 стадия: 45°С – 30 мин; 2 стадия: 94°С – 1 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 (40) сек); Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt ВКО и Ct ВГС, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «ДТ-96», «Rotor-Gene 3000», «Rotor- Gene 6000», «Rotor-Gene Q», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в Microsoft Excel. Комплектация набора: Комплект реагентов для выделения НК: концентрирующий раствор – 4 фл. по 14 мл; лизирующий раствор No 1 – 4 фл. по 4 мл; лизирующий раствор No 2 – 4 фл. по 7 мл; сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл., 1 мл.; осадитель НК – 4 фл. по 12 мл; раствор для отмывки No 1 – 4 фл. по 8 мл; раствор для отмывки No 2 – 4 фл. по 5 мл; элюирующий раствор – 4 фл. по 3 мл. Комплект контрольных образцов: раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл; положительный контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ПКО) – 1 фл.; отрицательный контрольный образец (ОКО) – 1 фл., 12 мл; внутренний контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ВКО) – 2 фл. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР: готовая реакционная смесь для ПЦР, лиофилизированная (ГРС) – 48 пробирок. Набор дополнительно комплектуется пластиковыми крышками для флаконов с контрольными образцами. Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 6 | 120 390,00 | 722 340,00 |  |
| 14 | Тест-система для количественного определения ДНК вируса ВИЧ в образцах сыворотки и плазмы крови | Тест-система для количественного определения ДНК вируса ВИЧ в образцах сыворотки и плазмы крови. AccuPower HIV -1 Quantitative RT-PCR Kit 96тестов, подготовленные 8- луночные стрипы в алюминевой упаковке -96 пробирок, положительный контроль 15 мкл-32 пробирок, внутренний положительный контроль 15 мкл-32 пробирок, очищенная дистиллированная вода для ПЦР(для контроля) 15 мкл-32 пробирок, очищенная дистиллированная вода для ПЦР 1200мкл-4 пробирки. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 6 | 1 104 000,00 | 6 624 000,00 |  |
| 15 | Набордля выделения, ДНК/РНК вирусов | Набордля выделения, ДНК/РНК вирусов ExiPrepTM. Состав: Буферный картридж №1-6 шт. Наконечники с фильтром -96 шт, Бумажный фильтр для защиты от загрязнения -12 шт, пробирки для сбора образцов-96 шт, стрип- пробирки для элюирования с крышкой 8×12 шт, лоток для отходов-3 шт, защитная крышка -12 шт, Руководство пользователя -1 шт. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 6 | 403 200,00 | 2 419 200,00 |  |
| 16 | РеалБест РНК ВИЧ 1 (количественный) | Набор для выявления РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Характеристика набора: В основе используемого метода регистрации лежит измерение уровня флуоресценции в процессе амплификации кДНК (полученной методом обратной транскрипции из РНК ВИЧ) в каждом цикле ПЦР, интенсивность которой определяется исходным количеством кДНК в образце. Возможно выделение РНК из 1 мл, 100 мкл сыворотки (плазмы) крови. Количество определений: 48 определений, включая контроли. Объем анализируемого образца: 100 или 1000 мкл; Объем элюции: 200 мкл; Объем вносимого в РС образца: 50 мкл. Чувствительность: Набор гарантированно (в 100% образцов) выявляет РНК ВИЧ в концентрации не менее 20 МЕ/мл при выделении РНК из 1 мл пробы (или не менее 200 МЕ/мл – при выделении РНК из 100 мкл пробы). Специфичность: В образцах, не содержащих РНК ВИЧ, результат анализа гарантированно (в 100% образцов) должен быть отрицательным. Длительность анализа: выделение 1,5 часа, амплификация 100 мин. Регистрация и оценка результатов: протокол проведения реакции ОТ-ПЦР: 1 стадия: 45°С – 30 мин; 2 стадия: 94°С – 1 мин; 3 стадия: 50 циклов (94°С – 10 сек, 60°С – 20 (40) сек); Измерение флуоресценции проводить при 60°С. Гибридизационно-флуоресцентная детекция продуктов ПЦР в реальном времени, каналы детекции «FAM», «ROX». Определение Сt ВКО и Ct ВИЧ, вычисление (Сt ВКО)ср, сравнение по заданным критериям. Набор предназначен для применения с регистрирующими амплификаторами «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «Rotor-Gene 3000», «Rotor-Gene 6000», «Rotor-Gene Q», «ДТ-96» или их аналогами. Для удобства проведения анализа с помощью амплификаторов «iQ5 iCycler» и «CFX96» рекомендуется использовать программу «РеалБест Диагностика» (ЗАО «Вектор-Бест»), поставляемую по запросу вместе с наборами, которая автоматически выполняет все необходимые операции по анализу и учёту результатов, позволяет экспортировать результаты в виде таблицы в Microsoft Excel. Комплектация набора: Комплект реагентов для выделения НК: концентрирующий раствор – 4 фл. по 14 мл; лизирующий раствор No 1 – 4 фл. по 4 мл; лизирующий раствор No 2 – 4 фл. по 7 мл; сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл., 1 мл.; осадитель НК – 4 фл. по 12 мл;раствор для отмывки No 1 – 4 фл. по 8 мл; раствор для отмывки No 2 – 4 фл. по 5 мл; элюирующий раствор – 4 фл. по 3 мл. Комплект контрольных образцов: раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл; положительный контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ПКО) – 1 фл.; отрицательный контрольный образец на основе инактивированной сыворотки крови человека, несодержащей РНК ВИЧ, (ОКО) – 1 фл, 12 мл; внутренний контрольный образец (лиофилизированный концентрат), (ВКО) – 2 фл. Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР: Готовая реакционная смесь для ПЦР, лиофилизированная (ГРС) – 48 пробирок. Каждый флакон с реагентами имеет цветовую идентификацию. Набор дополнительно комплектуется пластиковыми крышками для флаконов с контрольными образцами. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 48 | 310 000,00 | 14 880 000,00 |  |
| 17 | Реагент для ухода за зондом 100, 400, 500, 2000 для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR | ARCHITECT реагент для ухода за зондом (ARCHITECT Probe Conditioning Solution). Реагент для ухода за зондом. Реагенты, контрольные материалы и калибраторы для in vitro диагностики иммунохимических анализаторах "ARCHITECT I". Используется при проведении ежедневной процедуры техобслуживания, дозирующей иглы пипеттора. Не менее 4фл х 25мл каждый кондиционирующего раствора, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, противомикробный препарат и консервант. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор ARCHITECT i2000SR. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 1 | 157 356,00 | 157 356,00 |  |
| 18 | Промывающий буфер для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR | Промывающий буфер. Реагенты диагностические vitro и расходные материалы для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Комплексный реагент, предназначенный для деконтаминации анализатора. Фосфатный буфер с добавлением антимикробных компонентов и 0.9% азида натрия в качестве консерванта. 4фл. по 975мл. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор ARCHITECT i2000SR. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 30 | 31 302,00 | 939 060,00 |  |
| 19 | Раствор Претриггера для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR | Реагенты диагностические vitro и расходные материалы для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Детергент H2O2 < 1.32%, стабилизирующие компоненты, дистиллированная вода > 98.5%. 1фл. 975мл. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор ARCHITECT i2000SR. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 5 | 70 218,00 | 351 090,00 |  |
| 20 | Раствор триггера для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR | Реагенты диагностические in vitro и расходные материалы для модульного иммунохимического анализатора ARCHITECTi. Предназначен для люминисценции исследуемого образца при проведении исследований. Детергент Triton X100 < 1.99%, гидроксид натрия < 1.4%, дистиллированная вода > 96.6%. 4фл. по 975мл. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор ARCHITECT i2000SR. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 5 | 32 148,00 | 160 740,00 |  |
| 21 | Реакционные ячейки для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR | Ячейка для смешивания растворов, сыворотки, проведения фотоэлектрического считывания. Материал - пластик. Совместим с автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. В наборе 4000 штук. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 2 | 82 062,00 | 164 124,00 |  |
| 22 | Чашечки для образцов для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR. | Чашечки для раскапывания образцов, калибровочных и контрольных сывороток. Материал - пластик. Совместим с автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. В наборе 1000шт. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 1 | 41 454,00 | 41 454,00 |  |
| 23 | ВИЧ Аг/Ат Комбо колибратор для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR. | Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ-инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECTi. Набор реагентов для калибровки системы ARCHITECT i при одно-временном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Состав набора: 1 флакон (4 мл) калибратора в ТРИС-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Совместим с автоматическим анализатором ARCHITECT i2000SR. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 2 | 79 524,00 | 159 048,00 |  |
| 24 | ВИЧ Аг/Ат Комбо контроли для иммунохимического автоматического анализатора ARCHITECT i2000SR | Реагенты, контрольные материалы, калибраторы и принадлежности к реагентам для выявления in vitro маркёров сифилиса и ВИЧ-инфекции на иммунохимическом анализаторе ARCHITECTi. Наборы реагентов для оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений системы ARCHITECT i при одновременном качественном определении антигена HIV p24 и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. Состав набора: 4 флакона (8 мл каждый) контролей: отрицательный контроль, положительный контроль 1 и положительный контроль 2, приготовленные в рекальцинированной плазме крови человека. Положительный контроль 3 является очищенным вирусным лизатом HIV, приготовленным в ТРИС-буферном физиологическом растворе с протеиновым (бычьим) стабилизатором. Содержат противомикробный препарат и азид натрия в качестве консерванта. Совместим с иммунохимический автоматический анализатор АРХИТЕКТ i2000SR. Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 4 | 79 524,00 | 318 096,00 |  |
| 25 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II. Реагент для определения набора тестов Панель-1 (АСТ, АЛТ, мочевина, глюкоза, холестирин, общий билирубин) | Тест-полоски для определения набора тестов для количественного определения АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансфераза), мочевины, глюкозы, общего холестерина и общего билирубина для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 Пределы линейности для тест-полосок: Исследуемый аналит Пределы линейности Пределы линейности Исследуемый аналит; Пределы линейности; Пределы линейности. АЛТ; 10-1000 Е/л; 0.17-16.67 мккат/л. АСТ; 10-1000 Е/л; 0.17-16.67 мккат/л. Мочевина; 5-200 мг/дл; 1.8-71.4 ммоль/л. Глюкоза; 20-450 мг/дл; 1.1-25.0 ммоль/л. Общий холестерин; 50-400 мг/дл; 1.29-10.34 ммоль/л. Общий билирубин; 0.2-25 мг/дл; 3-428 мкмоль/л. Предел чувствительности для тест-полосок составляет: АЛТ 10 Е/л (0.17 мккат/л) АСТ 10 E/л (0,17 мккат/л) Мочевина 5 мг/дл (1,8 ммоль/л) Глюкоза 20 мг/дл (1,1 ммоль/л) Общий билирубин 0,2 мг/дл (3 мкмоль/л) Общий холестерин 50 мг/дл (1.29 ммоль/л) В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 84 | 62 400,00 | 5 241 600,00 |  |
| 26 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II Реагент для определения мочевой кислоты | Тест-полоски для определения мочевой кислоты (SPOTCHEM II Uric Acid) являются реагентами для диагностики in vitro и применяются для количественного определения Мочевой кислоты в сыворотке или плазме. В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. Тест-полоска SPOTCHEM II Uric Acid состоит из пластиковой полоски с фиксированным на ней многослойными участками. Участки состоят из слоя для нанесения образца, слоя, содержащего реагенты и поддерживающего слоя. Тест-полоски SPOTCHEM II Uric Acid предназначены для простого, специфичного и достоверного метода определения мочевой кислоты крови. Эти свойства делают тест-полоски пригодными для применения в широком спектре клинических программ, как в клинике, так и при тестировании экстренных состояний. Тест-полоска состоит из многослойного участка, содержащего реагенты, необходимые для возникновения окрашивания, которое может быть количественно измерено методом отражательной спектрофотометрии. Содержание реактивов на 100 тест-полосок Компонент; Концентрация. Уриказа; 28 единиц. 4-аминоантипирин; 0.33 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-m-толуидин натриевая соль (TOOS); 0,88 мг. Пероксидаза (POD); 262 единиц. Аскорбат оксидаза (AsOD); 455 единиц. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 10 | 13 600,00 | 136 000,00 |  |
| 27 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM IIРеагент для определения креатинина (1уп. - 25 тест полосок) | Тест-полоски для определения креатинина для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 Пределы линейности для тест-полосок составляет 0,3-40 мг/дл (27-3536 мкмоль/л). Предел чувствительности для тест-полосок составляет 0,3 мг/дл (27 мкмоль/л). В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | упаковка | 105 | 15 700,00 | 1 648 500,00 |  |
| 28 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II. Реагент для определения триглециридов (1уп. - 25 тест полосок) | Тест - полоски для определения триглицеридов для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 Пределы линейности для тест-полоски составляет 25-500 мг/дл (0,28-5,65 ммоль/л). Предел чувствительности для тест-полосок составляет 25 мг/дл (0,28 ммоль/л). В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | упаковка | 10 | 17 200,00 | 172 000,00 |  |
| 29 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II Реагент для определения щелочной фофотазы | Тест-полоски для определения щелочной фосфотазы для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 Пределы линейности для тест-полосок Spotchem II ALP составляет 50-1500 E/л (0.83-25.01 мккат/л). Предел чувствительности для тест-полосок SPOTCHEM II ALP составляет 50 E/л (0,83 мккат/л). В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | упаковка | 10 | 17 920,00 | 179 200,00 |  |
| 30 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II. - реагент для определения холестирина высокой плотности | Тест-полоски для определения холестерина высокой плотности (SPOTCHEM II HDL-Cholesterol) являются реагентами для диагностики in vitro и применяются для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке или плазме. Эта продукция предназначена для профессионального использования в анализаторе SPOTCHEM. Область применения – клиническая лабораторная диагностика. Тест-полоска SPOTCHEM II HDL-Cholesterol состоит из пластиковой полоски с фиксированным на ней многослойными участками. Участки состоят из слоя для нанесения образца, слоя, содержащего реагенты и поддерживающего слоя. В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. Содержание реактивов на 100 тест-полосок Компонент; Концентрация. Холестерол эстераза (CE); 24 Ед. Холестерэстераза (COD); 14 Ед. 4-аминоантипирин; 4,6 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 9,2 мг. Пероксидаза (POD); 382 Ед. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 10 | 25 000,00 | 250 000,00 |  |
| 31 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II. Реагент для определения ЛДГ | Тест-полоска для определения ЛДГ (лактатдегидрогеназы) (Spotchem II LDH) является реагентом для in vitro диагностики, предназначенным для количественного определения ЛДГ (лактатдегидрогеназы) в сыворотке или плазме. Данный продукт предназначен для профессионального использования с анализаторами Spotchem. Область применения – клиническая лабораторная диагностика. Тест-полоска Spotchem II LDH состоит из пластиковой полоски с присоединенным многослойным участком тестирования. Область тестирования включает слой, накапливающий образец, слой, содержащий реагенты, и слой-подложку. В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. Содержание реактивов на 100 тест-полосок Компоненты; Концентрация. Литий L-лактат; 9.3 мг. Никотинамид аденин динуклеотид (NAD); 16.6 мг. Тетразолий фиолетовый; 6.9 мг. Диафораза; 107.0 мг. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 10 | 18 100,00 | 181 000,00 |  |
| 32 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II. Реагент для определения ГПТ/АЛТ | Тест-полоски для определения аланинаминотрансфераза ГПТ/АЛТ (далее АЛТ) (SPOTCHEM II GPT/ALT) являются реагентами для диагностики in vitro и применяются для количественного определения АЛТ в сыворотке или плазме. Эта продукция предназначена для профессионального использования на анализаторах SPOTCHEM. Область применения – клиническая лабораторная диагностика. В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. СОСТАВ Тест-полоска SPOTCHEM II GPT/ALT состоит из пластиковой полоски с фиксированным на ней многослойными участками. Участки состоят из слоя для нанесения образца, слоя, содержащего реагенты и поддерживающего слоя. СОДЕРЖАНИЕ РЕАКТИВОВ Компонент; Концентрация. L-аланин; 10,0 мг. α-кетоглутаровая кислота; 1,6 мг. Пируват оксидаза (РОР); 217 Ед. 4-аминоантипирин; 0,48 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 0,51 мг. Пероксидаза (POD); 73 Ед. Аскорбат оксидаза (AsOD); 574 Ед. Тиамин пирофосфатная кислота (TPP); 0,38 мг. Хлорид магния; 0,64 мг. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 1 | 18 100,00 | 18 100,00 |  |
| 33 | Реагенты для анализатора SPOTCHEM II. Реагент для определения ГОТ/АСТ | Тест-полоски для определения ГОТ/АСТ (аспартатаминотрансфераза) SPOTCHEM II GOT/AST являются реагентами для диагностики in vitro и применяются для количественного определения аспартатаминотрансферазы (далее АСТ) в сыворотке или плазме. Эта продукция предназначена для профессионального использования в анализаторах.В 1 упаковке не менее 25 тест – полосок. SPOTCHEM. Область применения – клиническая лабораторная диагностика. СОСТАВ Тест-полоска SPOTCHEM II (GOT/AST) состоит из пластиковой полоски с фиксированным на ней многослойными участками. Участки состоят из слоя для нанесения образца, слоя, содержащего реагенты и поддерживающего слоя. Компонент Концентрация Компонент; Концентрация. L-аспартат натрия; 20,0 мг. α-кетоглутаровая кислота; 1,6 мг. Декарбоксилаза оксалуксусной кислоты (OAC); 107 Ед. Пируват оксидаза (РОР); 217 Ед. 4-аминоантипирин; 0, 64 мг. N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин натриевая соль (DAOS); 1,08 мг. Пероксидаза (POD); 73 Ед. Аскорбат оксидаза (AsOD); 574 Ед. Тиамин пирофосфатная кислота (TPP); 0,38 мг. Хлорид магния; 0,64 мг. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | упаковка | 1 | 18 100,00 | 18 100,00 |  |
| 34 | Контрольная сыворотка Сalibration chek для анализатора SPOTCHEM II. | Контрольная сыворотка для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP для проведения внутрилабораторного контроля качества на анализаторе SPOTCHEM EZ SP. Представляет собой лиофилизированную сыворотку в вакуумной упаковке. В 1 упаковке не менее 4 полипропиленовых флаконов, объемом не менее 3 мл; Вкладыш (таблица значений) -1 шт. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | упаковка | 2 | 83 400,00 | 166 800,00 |  |
| 35 | Кюветы для образцов сыворотки для анализатора SPOTCHEM II. | Кюветы для образцов сыворотки для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP Кюветы одноразовые пластиковые для сбора образцов сыворотки для анализатора SPOTCHEM EZ SP. Одна упаковка кюветов содержит не менее 500 шт. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | упаковка | 6 | 84 600,00 | 507 600,00 |  |
| 36 | Наконечники для анализатора SPOTCHEM II. | Наконечники для дозатора для биохимического анализатора SPOTCHEM EZ SP-4430 Наконечники одноразовые пластиковые для пипетки, переносящей образцы. Одна упаковка наконечников содержит не менее 500 шт. Наличие инструкции по применению на русском языке. Условия хранения и транспортировки: Доставка должна осуществляться с соблюдением температурного режима хранения. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | упаковка | 2 | 54 000,00 | 108 000,00 |  |
| 37 | Антиген кардиолипиновый с контролем | Набор реагентов «Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации. Состав набора: Взвесь АгКЛ - Взвесь АгКЛ в 10% растворе холин-хлорида, содержащая кардиолипина - 0,33%; лецитина - 0,27%; холестерина - 0,9%; ЭДТА (стабилизатор) в конечной концентрации 0,0125 мол/л и тимеросал (концентрат) в конечной концентрации 0,1%. Суспензия молочно-белого цвета, при отстаивании разделяющаяся на опалесцирующую бесцветную жидкость и плотный осадок белого цвета. Комплект рассчитан на исследование 500 образцов и дополнительной положительной и отрицательной контрольными сыворотками для диагностики сифилиса. Клмплект содержит: Взвесь АгКЛ 3 флакона по 5,0мл+контрольные сыворотки К+ и К-по 1,0мл. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | упаковка | 1 | 76 600,00 | 76 600,00 |  |
| 38 | Контрольная кровь (Low Level) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | Контрольная кровь (Low Level) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. . Объем флакона – не менее 1,5 мл. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | флакон | 1 | 15 620,00 | 15 620,00 |  |
| 39 | Контрольная кровь (Normal Level) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | Контрольная кровь (Normal Level) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. Объем флакона – не менее 1,5 мл. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | флакон | 1 | 15 620,00 | 15 620,00 |  |
| 40 | Контрольная кровь ( High Level) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | Контрольная кровь (High Level) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. Объем флакона – не менее 1,5 мл. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | флакон | 1 | 15 620,00 | 15 620,00 |  |
| 41 | Диагностический набор BD FACSPresto Catridge (в 1наборе – 100 штук) | Картридж предназначен для определения абсолютного и относительного (%) содержания CD4 –клеток и гемоглобина. Картридж предназначен для портативного устройства для подсчета клеток CD4 BD FACSPresto Near Patient CD4-counter. Содержит высушенные реагенты на основе конъюгированных с флуорохромами моноклональных антител к поверхностным антигенам лимфоцитов и моноцитов : антитела к CD4, клон клон SK3, коньюгированные с флуорохромом PE-Cy5, антитела к CD3, клон клон SK7, коньюгированные с флуорохромом APC, антитела к CD45RA, клон клон HI100, коньюгированные с флуорохромом APC и антитела к CD14, клон клон MϕP9, коньюгированные с флуорохромом PE . Упаковка содержит картриджи в количестве 100 шт, каждый картридж индивидуально упакован в фольгу. Вместе с картриджами поставляются одноразовые пластиковые пипетки по 100 штук Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 25 | 1 177 770,00 | 29 444 250,00 |  |
| 42 | Тест полоски на DIRUI H -100 (мочевой анализатор) (в упаковке -100 полосок) | Тест - полоски для качественного и полуколичественного анализа мочи для анализатора DIRUI H-100 / Реагентные полоски для качественного и полуколичественного анализа мочи и являются реагентом для диагностики in vitro. Эти полоски предназначены только для профессионального использования. Результаты на полосках можно считывать как визуально, так и с помощью прибора. Тестовые полоски для анализа следующих параметров мочи: Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты Чувствительность реагентных полосок Компонент; Чувствительность. Глюкоза; Не более 2.8 – 5.5 ммоль/л. Белок; Не более 0.15 – 0.3 г/л. Кетоны; Не более 0.5 – 1.0 ммоль/л. Кровь; Не более 5 - 15 кл/мкл. Билирубин; Не более 3.3 - 8.6 мкмоль/л. Нитриты; Не более 13 - 22 мкмоль/л. Лейкоциты); Не более 5 - 15 кл/мкл. Уробилиноген; Не более 3.3 - 16 мкмоль/л. Аскорбин. к-та; Не более 0.3 - 0.6 ммоль/л. рН; -. Удельный вес; -. Упаковка содержит не менее 100 штук. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней | набор | 1 | 10 560,00 | 10 560,00 |  |
| 43 | Контрольная кровь для гематологического анализатора Micro CC-20 Plus HTI | Контрольная кровь для гематологического анализатора MicroCC-20 Plus. Характеристики: гематологический контроль для гематологических анализаторов, в составе набора 3 флакона с высоким, нормальным и низким уровнем концентраций не менее чем по 2,5 мл, реагент должен содержать стабилизированные эритроциты человека, тромбоциты, стабилизаторы; стабильность закрытого флакона не менее 6 месяцев стабильность открытого флакона не менее 30 дней. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | набор | 4 | 85 000,00 | 340 000,00 |  |
| 44 | Раствор срочной очиcтки для гематологического анализатора Micro CC-20 Plus HTI | Раствор срочной очистки для гематологического анализатора MicroCC-20 Plus. Имеющий следующие характеристики: буферный раствор гипохлорида натрия; в составе гипохлорид натрия не менее 5%; объем не менее 50 мл. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | флакон | 1 | 25 500,00 | 25 500,00 |  |
| 45 | Лизирующий раствор для гематологического анализатора Micro CC-20 Plus HTI | Лизирующий раствор для гематологического анализатора MicroCC-20 Plus объемом 1 л. Характеристики: водный раствор с фиксированными параметрами рН; чистая, бесцветная жидкость; должен содержать четвертичной соли аммония 2,3%, цианида калия 0,025%; флакон из первичного полиэтилена. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | флакон | 1 | 47 000 ,00 | 47 000 ,00 |  |
| 46 | Ферментативный очиститель для гематологического анализатора Micro CC-20 Plus HTI | Ферментативный очиститель для гематологического анализатора MicroCC-20 Plus объемом 1 л. Характеристики: буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности; жидкость синего цвета без запаха; содержание протеолитического фермента < 1%; формиата натрия < 0.8 %; хлорида натрия < 0.6%, солей ЭДТА < 0.2%; пропиленгликоля < 3.5%; сурфактанта < 0.2%; флакон из первичного полиэтилена. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | флакон | 2 | 35 000,00 | 70 000,00 |  |
| 47 | Дилюент изотонический разбавитель для гематологического анализатора Micro CC-20 Plus HTI | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора MicroCC-20 Plus. Объемом 20 литров, имеющий следующие характеристики: буферный водный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводимости и осмолярности; бесцветная жидкость без запаха; содержание сульфата натрия < 2.0%; хлорида натрия < 0.025%; лимонной кислоты < 0.2; солей ЭДТА < 0.1%; стабилизаторов < 0.04%; канистра из первичного полиэтилена. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  | канистра | 2 | 43 000,00 | 86 000,00 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 109 923 442,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия поставки: Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 16 календарных дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае разночтений в переводе технической спецификации на государственном языке правильным вариантом считать перевод на русском языке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

менеджер по ГЗ _____________________Смагулова А.В.